附件2：

实验室专用设备技术参数（仅供参考）

1.仪器名称：匀浆仪

是（否）接受进口产品：否

- 仪器功能要求

1.1、 外形美观、整机采用不锈钢机箱及刀片，方便清洁；

1.2、 ≥3.5 寸彩色液晶显示屏，信息显示直观，人机操作方便；

1.3、 搅拌刀和杯体一体化设计，密封可靠；

1.4、 独特的综合搅拌刀设计，匀浆效果更好，适用性强；

1.5、 高性能大功率电机，匀浆时间更短，效果更好；

1.6、 具备自定义一键启动程序功能；

1.7、 具有温度保护功能，有效提升仪器的安全性能。

- 设备用途：

2.1、 作为药品、保健品、食品、化妆品等领域微生物限度检查供试液制备的专用仪器，可供固体、液体、油剂样品的粉碎，均质和乳化之用。

- 工作条件

3.1、电源为：220 V±10V，50Hz，温度15-35C、相对湿度30%~80%；

四、技术指标

4.1. 功率：≥400W

4.2. 转速：1000—20000r/min

4.3. 定时：1—300s

4.4. 匀浆杯容量：≤300ml

4.5. 重量：约6.8kg

4.6. 外形尺寸：≥20×21×24cm

2.仪器名称：高压灭菌器

是（否）接受进口产品：否

- 一、仪器功能要求

1.1. 高压灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供压力容器制造许可证），验收时所投灭菌器生产商与特种设备（压力容器）实际制造商一致；

- 1.2. 具有自动进水功能：可直接接纯水管道自动进水或配水箱自动进水，水箱和储水量可依据用户需求灵活配置和摆放，水箱最少可储20升水，不接受受污染的冷凝水重复使用；

- 1.3. 标配冷却风扇:灭菌结束可快速降低腔体温度；

- 1.4. 灭菌器压力容器安装：具备基本的特种设备灭菌器压力容器安装能力；

- 1.5. 彩色液晶显示屏：显示灭菌器各种状态；

- 1.6. 多级权限管理：具有类似操作员、工艺员、管理员等多级权限；

- 1.7. 安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护。

- 二、设备用途：

2.1、 用于食品药检验检测、医疗卫生、科研等，对医疗器械、玻璃器皿、溶液培养基、培养器皿等进行消毒灭菌。

- 三、工作条件

3.1、电源为：220 V±10V，50Hz，温度15-35C、相对湿度30%~80%；

四、技术指标

- 4.1、容量:≥85L,立式结构,底部带脚轮，可放入直径≥38CM,高度≥59CM的灭菌架；

- 4.2、压力容器，设计温度≥153度、容器设计压力：0.42MPa ；

- 4.3、灭菌工作温度105-138度；

- 4.4、容器采用316L不锈钢，抗腐蚀性更强，设计使用年限不少于20年；

- 4.5、具有成熟的灭菌器压力容器制造技术，具有不少于8年压力容器制造经验；

- 4.6、干烧保护装置：灭菌腔底同时不少于4种干烧保护装置，保护装置至少包括液胀式、温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护方式，保护装置至少要有一种采用耐腐蚀热信号传递快的铜质材料；

- 4.7、开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖；

- 4.8、多点锁紧连接结构：腔盖（上封头）与腔体的锁紧连接达到8个点或以上，更多点的锁紧连接结构保证了压力容器的受力均衡，保证了仪器的安全性，在安全的状况下轻推触拨开关就可轻松解除锁紧状态；

- 4.9、快速开门结构：采用快速开门结构，3秒内就可完成从解除联锁到腔门完全敞开整个过程；

- 4.10、人性化的台面结构：台面上没有障碍物结构，灭菌样品可从从灭菌腔轻松取出或放置，同时在取出放置过程中也可先平放在台面上作为中转，摒弃了女性使用者在提放重物样品过台面带来的不便；

- 4.11、腔门完全敞开及任意停留性能：腔门完全打开时与灭菌腔可达到90度角，大件样品可垂直从腔内取出；且腔盖可以在任意角度停留，防止腔盖突然砸下风险。

- 4.12、合理的台面高度：地面到操作台面的高度不超过90cm；

- 4.13、水质检测：具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒；

- 4.14、安全阀起跳压力（最大使用压力）：≥0.30Mpa

- 4.15、定时：灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-9999分钟  预约灭菌时间0-10天，

- 4.16、六级排汽方式，灭菌结束可设定≥6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来；

- 4.17、具有中文语音播报功能，动态了解仪器进程。

3.仪器名称：刀式研磨仪

是（否）接受进口产品：否

- 一、仪器功能要求

1.1、专门进行粉碎和均质化处理的仪器，能在数十秒钟内将样品粉碎至分析细度，并且粉碎结果均质化程度高，可满足实验室操作和分析过程所提出的各种专业要求；

- 二、设备用途：

2.1、 适用于对软性、中硬性、脆性及纤维性等样品的粉碎研磨，尤其适合对含水、含油、含脂肪及纤维性物料的研磨及均质化处理；且能够处理大量样品，如：鸡骨、鲜鱼、海鲜、榛子等样品。

- 三、工作条件

3.1、电源为：220 V±10V，50Hz，温度15-35C、相对湿度30%~80%；

四、技术指标

4.1、进样尺寸:小于130mm，最终出样尺寸：小于300μm；

4.2、样品处理量:0-4L，研磨杯容积≤5L；

4.3、电机转速：500-4000rpm，数字显示，连续可调；

4.4、研磨时间设置:00：00-99：59（分/秒）,数字显示，连续可调；

4.5、转刀：采用双层≤4片直刀设计，研磨效率更高；

4.6、研磨套件类型及材质：转刀有不锈钢制、镀钛制两种材质以及不锈钢制锯齿形转刀；研磨容器—耐压热塑料制(5L通明、防划）、不锈钢制（5L），顶盖—标准顶盖、重力顶盖、带溢流渠的重力顶盖；

4.7、≥5英寸LED触摸显示屏，操作方便简单；

4.8、存储模式：程序可存储至少10组常用参数，方便快速调取使用；

4.9、仪器具有电磁锁，在研磨过程中机盖无法打开或者机盖正常锁紧前仪器无法开启，最大限度的保证了操作的安全性；

4.10、具有间歇、正转及反转模式, 均可在控制面板上直接操作；

4.11、仪器配件均可进行高温高压灭菌或者防重金属污染；

4.12、电机功率3000W，大功率无刷电机，动力强劲；

4.13、钛制转刀需要提供具有资质的第三方检测机构出具的检测证明文件。

4.仪器名称：空调

是（否）接受进口产品：否

- 一、仪器功能要求

1.1、适用面积：34-50㎡（约3P）；

1.2、能效等级：一级能效；

1.3、能效比：变频；

1.4、除湿量(L/h)：≥4.25。

- 二、设备用途：

2.1、 实验室温度调节之用。

- 三、工作条件

3.1、电源为：220 V±10V，50Hz，温度15-35C、相对湿度30%~80%；

四、技术指标

4.1、样式：立柜式；

4.2、额定制热功率(W)：≥2970；

4.3、室内机尺寸mm：≥416×433×1810；

4.4、室外机尺寸mm：≥889×355×643。