1.仪器名称：全自动旋光仪

是（否）接受进口产品：否

一、仪器功能要求

★1.1、具备审计追踪功能，对仪器进行的有效操作后台都会记录且不可删除；数据储存时同时储存测试日期、操作人、环境温度等内容；

1.2、具备管理员、主管、操作员、IT四级用户权限管理，且在创建账户时可二次勾选具体使用权限。具备屏保功能，超时未操作需登录解锁；

1.3、具备密码老化功能，每个账户可设定密码有效期，到期后强制要求更改密码后才可登录仪器，加强了操作人员使用权限的时效管理。密码具备复杂程度设定，可根据需求设置密码复杂程度；

★1.4、支持定时测量功能，图谱连续时间：不少于4小时；

1.5、多级同步检索功能，可以更精准的调取所需数据；

1.6、可连接电脑数据备份软件，实现导出与导入数据，同时也支持U盘备份和还原功能；

★1.7、具备自定义公式编辑器，可设置多段分段函数自动计算；

1.8、具备中、英、俄三种语言显示，可实时自由切换。

二、设备用途

2.1、用于医药、石油、食品、化工、香精、香料、制糖等行业测定溶液旋光度、比旋光度、糖度、浓度等指标。

三、工作条件

3.1、电源为：220 V±10 V，50 Hz，温度15⁓35℃、相对湿度30%⁓80%。

四、技术指标

4.1、内置的帕尔贴（Peltier）控温系统，基于安卓系统开发的人机界面；

4.2、使用寿命超过100000小时的高亮度LED光源  ；

4.3、不少于旋光度、比旋光度、浓度、糖度4种模式可选择 ；

4.4、可自动存储不少于8G数据信息；

4.5、测量范围不小于±89.99°（旋光度），分辨率：0.001°（旋光度）；

4.6、测量精度：±0.01 (-45°≤旋光度≤+45°) ±0.02（旋光度＜-45° 或 旋光度＞+45°）；

4.7、重复性（标准偏差s）：0.002°（旋光度）；

★4.8、温度控制范围不小于10℃⁓50℃，控温准确度不大于±0.2℃，分辨率  0.1℃；

★4.9、校准方式：内置校准程序并可选配有标准校准器（包含±5°，±17°，±34°共6根标准校准管）；

4.10、输出方式：USB、RS232、Wi-Fi可直接连接PC，显示方式：不小于8英寸彩色触摸屏；

★4.11、独特设计的耐腐蚀型温控管，外壳采用PEEK材质，可耐受三氯甲烷、二氯甲烷、酸碱等溶液；接触液体部分件采用强耐腐蚀不锈钢材质，对强酸强碱也有一定的耐腐性能；可增配升级哈氏合金温控管，更强的耐腐性能；针对装样控制，改进了液体流动路线，让装样的时候更少产生气泡。

五、仪器配置

5.1、全自动旋光仪                            一套；

5.2、标准校准管套件（±5°，±17°，±34°） 一套（选配）；

5.3、100mm 玻璃测试管                        1根；

5.4、200mm 玻璃测试管                        2根；

5.5、100mm 耐腐型恒温旋光管                  1根。

六 、辅助设备和备件要求

6.1、电源连接线　       1套。

七 、售后、技术服务与培训

7.1、质保期：自验收合格日起12个月，提供终身维护，在设备寿命期内以不高于市场均价的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务；

7.2、卖方对用户的服务要求应在8小时内响应，需要进行现场维修的，应在72小时内到达用户现场，一般问题应该在48小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题，应该在1周内解决或提出具体解决方案；

7.3、供应商须提供现场技术服务，直到买方专业人员全部掌握运行操作、维修保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

八、交货和安装地点

用户指定地点

2.仪器名称：医用低温保存箱

是（否）接受进口产品：否

一、仪器功能要求

1.1、显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息；

1.2、温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃；

1.3、报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警；

1.4、报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。

二、设备用途：

2.1、用于实验室样品的保存。

三、工作条件

3.1、电源为：220 V±10 V，50 Hz，温度15⁓35℃、相对湿度30%⁓80%。

四、技术指标

4.1、样式：卧柜；

4.2、容积：≥485L；

4.3、净重：≥124kg；

4.4、额定功率：295W；

4.5、耗电量：3.45kW.h/24h；

4.6、噪音值：55dB；

4.7、气候类型：SN/N；

4.8、制冷方式：直冷；

★4.9、温度范围：-10℃～-40℃；

4.10、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz；

4.11、外部尺寸（宽*深*高）：≥1667*863*949（mm）；

4.12、内部尺寸（宽*深*高）：≥1455*525*665（mm）；

4.13、外部材料：喷涂钢板；

4.14.内部材料：304不锈钢；

4.15、外门：1扇，顶开门；

4.16、外门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡门；

4.17、测试孔：1个，直径25mm，方便用户选配温度记录仪；

4.18、脚轮：≥4个；2个万向脚轮带刹车设计，用户可根据需要随意移动箱体；

4.19、压缩机：品牌压缩机，数量1个；

4.20、制冷系统：采用国际知名品牌压缩机、冷凝风机，内藏式盘管式蒸发器，丝管式冷凝器，独有的新制冷技术的应用，优化的制冷系统，使得产品稳定性更好，降温速度更快。

五、仪器配置

5.1、医用低温保存箱主机        1套。

六、辅助设备和备件要求

6.1、电源连接线　            1套。

七、售后、技术服务与培训

7.1、质保期：自验收合格日起12个月，提供终身维护，在设备寿命期内以不高于市场均价的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务；

7.2、卖方对用户的服务要求应在8小时内响应，需要进行现场维修的，应在72小时内到达用户现场，一般问题应该在48小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题，应该在1周内解决或提出具体解决方案；

7.3、供应商须提供现场技术服务，直到买方专业人员全部掌握运行操作、维修保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

八、交货和安装地点

用户指定地点

3.仪器名称：医用冷藏保存箱

是（否）接受进口产品：否

一、仪器功能要求

1.1、安全锁设计，防止随意开启；

1.2、LED照明灯，节能环保；

1.3、配备温度测试孔，便于检测箱内温度；

1.4、可移动式搁架，高度可调节。

二、设备用途：

2.1、用于实验室样品的保存。

三、工作条件

3.1、电源为：220 V±10 V，50 Hz，温度15⁓35℃、相对湿度30%⁓80%。

四、技术指标

4.1、有效容积：≥1006L；

4.2、箱内温度：2⁓8℃；

4.3、外形尺寸：≥1200*710*2000mm；

4.4、内部尺寸：≥1100*585*1740mm；

4.5、箱内搁架：≥12个；

4.6、功率：≤400W；

4.7、显示精度：0.1℃；

4.8、具有USB数据导出功能。

五、仪器配置

5.1、医用冷藏保存箱主机        1套；

5.2、置物搁架                  12个。

六、辅助设备和备件要求

6.1、电源连接线　              1套。

七、售后、技术服务与培训

7.1、质保期：自验收合格日起12个月，提供终身维护，在设备寿命期内以不高于市场均价的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务；

7.2、卖方对用户的服务要求应在8小时内响应，需要进行现场维修的，应在72小时内到达用户现场，一般问题应该在48小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题，应该在1周内解决或提出具体解决方案；

7.3、供应商须提供现场技术服务，直到买方专业人员全部掌握运行操作、维修保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

八、交货和安装地点

用户指定地点

4.仪器名称：冷冻干燥机

是（否）接受进口产品：否

- 一、仪器功能要求

1.1、一体式结构设计，体积小、无外置法兰、使用方便、无泄漏；

★1.2、所有与产品接触的材料均使用惰性材料，满足GLP的要求；

1.3、冷阱和操作台面采用不锈钢材质，防腐蚀，易清洁；

★1.4、全不锈钢充气（放水）阀门生产厂商自行设计、生产，安全、防腐、无泄漏；

1.5、冷阱开口大，无内盘管，带样品预冻功能，无需低温冰箱；

1.6、专业化的气体导流技术，冷阱捕冰均匀，捕冰能力强；

1.7、工业级嵌入式冻干机专用控制系统≥7寸小时屏幕，具有较高的可靠性和稳定性；

1.8、配置数据记录系统，可查询历史曲线及历史记录；

1.9、彩色触摸屏显示、并记录冷阱温度曲线、样品温度曲线、真空度曲线，数据导出可通过电脑浏览打印及多种操作；

★1.10、环境温度检测功能，实时监控温度记录，超温有提示保护；

1.11、具备除霜功能，干燥结束后自动除霜，提高效率。

- 二、设备用途：

2.1、用于实验室样品的冷冻。

- 三、工作条件

3.1、电源为：220 V±10 V，50 Hz，温度15⁓35C、相对湿度30%⁓80%。

四、技术指标

★4.1、冻干面积：≥0.12 ㎡；

4.2、物料盘尺寸：Ф200mm×20mm；

4.3、物料盘层数（层）:≥4层；

4.4、物料盘间距：≥70mm；

★4.5、冷阱温度：≤-60℃（空载）；

4.6、冷阱深度：≥140mm；

4.7、冷阱直径：≥Ф215mm；

4.8、捕水能力：3kg/24h；

4.9、冻干时间：18⁓24小时；

4.10、抽气速率：≥2L/S；

4.11、极限真空度：≤1pa（空载）；

4.12、装机功率：≥970W；

4.13、主机外形尺寸：≥615×450×370mm；

4.14、干燥室尺寸：≥Ф260×430mm；

4.15、冷却方式：风冷；

4.16、除霜模式：自动化霜；

4.17、盘装物料：1.2ml⁓1800ml（料厚 10mm）。

五、仪器配置

5.1、主机一台；

5.2、真空泵一台、真空管一根、真空油一桶；

5.3、不锈钢干燥架，及直径 200 毫米物料盘4个；

5.4、说明书及配件。

六、辅助设备和备件要求

6.1、电源连接线　                1套。

七、售后、技术服务与培训

7.1、质保期：自验收合格日起12个月，提供终身维护，在设备寿命期内以不高于市场均价的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务；

7.2、卖方对用户的服务要求应在8小时内响应，需要进行现场维修的，应在72小时内到达用户现场，一般问题应该在48小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题，应该在1周内解决或提出具体解决方案；

7.3、供应商须提供现场技术服务，直到买方专业人员全部掌握运行操作、维修保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

八、交货和安装地点

用户指定地点