## Sheet1
食品检验检测设备更新市场价格调查回执
序号 | 设备类型 | 设备名称 | 台（套） | 设备建议参考配置 | 设备主要性能指标 | 推荐品牌型号 | 设备详细参数（可另附页，请标注核心参数） | 推荐品牌型号设备单价
1 | 液相色谱仪 | 高效液相色谱仪--紫外/二极管阵列检测器（四元高压泵） | 3 | 紫外/二极管阵列检测器、四元高压梯度泵、自动进样器、柱温箱，控制和数据处理软件 | 1、四元梯度泵，耐压≥600bar 2、自动进样器，≥150位样品盘（2ml） 3、柱温箱，5-80℃，半导体降温，可至室温以下 4、二极管阵列检测器，可采集8通道+3D图谱
2 | 离子色谱仪 | 双通道离子色谱-电导检测器+安培检测器 | 1 | 双通道离子色谱仪、电导检测器、自动进样器、淋洗液发生器、阴离子套件、安培检测器、银电极和流通池/氰化物检测、金电极和流通池/糖检测套件、高压梯度泵、自动在线配制标准曲线模块、自动在线过滤样品模块 | 1、四元梯度泵+等度泵两个输液泵，耐压≥400bar 2、在线电解淋洗液发生器 3、电导检测器、安培检测器（银电极、金电极），可以同时安装于仪器内部 4、自动进样器，≥120位2ml样品盘 5、阴离子分析套件、糖分析套件
3 | 气相色谱仪 | 顶空-气相色谱仪-氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器 | 1 | 配备顶空进样器＋氢火焰离子化检测器和电子捕获检测器，应包括主机、自动进样器、仪器控制及数据处理系统 | 1.具有不低于3个色谱柱智能钥匙接口，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱使用信息，满足数据完整性需求 2.检测器：氢火焰检测器（FID）：最低检测限：<1.2pg碳/秒(对十三烷)；样品采集速率:＞900Hz；微池电子捕获检测器（ECD）：最低检测限：<3.8fg/mL 林丹，独特的微池设计，安装隐含阳极和大体积流速，最大限度减少污染并优化灵敏度； 3.顶空进样器：＞48位样品位 4.数据处理系统：具有保留时间锁定（RTL）功能，可自己建立保留时间数据库，实现同台仪器的不同检测器和多台仪器（包括气相色谱仪和气相质谱仪）之间的数据比对和确认，具有峰面积浏览功能
4 | 气相色谱质谱仪 | 气相色谱质谱仪 | 1 | 包含自动进样器、色谱主机、EI/CI离子源，单四极杆质谱、软件系统等 | 1.四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达 190˚C(非预四极杆加热) 2.无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-310uA，最大离子化能量：241eV 3.扫描功能:全扫描(Full Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、全扫描和选择离子同时扫描（SIM/SCAN）、轮廓图扫描（Profile） 4.质量范围：0.6-1090amu
5 | 气相色谱串联质谱仪 | 顶空-气相色谱串联质谱仪 | 1 | 包含自动进样器(顶空+液体进样器)、色谱主机(SPL+PTV进样口)、EI/CI离子源，三级四极杆质谱、软件系统等 | 三重四极杆部分 1、质量数范围：2-1000amu或更宽，以0.1amu递增 2、信噪比： EI SRM: 1μL 100fg/μL 八氟萘进样, S/N≥100000:1(m/z272→ 222) 3、仪器检出限（IDL）≤0.3 fg，（1 fg OFN 八次连续不分流进样，监测 m/z 272 离子的峰面积，置信区间为 99％） 4、最大扫描速度：≥20000 Da/sec； 气相色谱仪部分: 1.操作温度：室温以上4℃-450℃； 2.≥100位自动进样器
6 | 液相色谱仪 | 高效液相色谱仪--二极管阵列/示差检测器 | 1 | 二极管阵列示差折光检测器、四元高压梯度泵、自动进样器、柱温箱，控制和数据处理软件 | 1、二元高压梯度泵：600 bar耐压、0.001 mL/min步进、RSD＜0.07%，内置真空脱气，双柱塞串联泵设计，具有伺服控制可变冲程驱动，通过齿轮和滚珠螺杆传输能量。 2、柱温箱：4–85 ℃、±0.05 ℃精度、自动进样器：0.1–1800 μL、132位2 mL瓶、交叉污染＜0.004%、4–40 ℃控温 3、二极管阵列检测器：1024二极管、190–950 nm、120 Hz采样、噪声＜±0.7×10⁻⁵ AU
7 | 液相色谱仪 | 高效液相色谱仪--二极管阵列/荧光检测器+柱后衍生 | 1 | 二极管阵列荧光检测器、四元高压梯度泵、自动进样器、柱温箱、柱后衍生系统，控制和数据处理软件 | 1. 四元泵：600 bar、0.001 mL/min步进、RSD＜0.07%，在线真空脱气，自动柱塞清洗 2. 智能助手+GLP工作站：自动开关机、purge、故障预判、EMF维护预报、Win10 LAN控制
8 | 原子吸收光谱仪 | 火焰/石墨炉原子吸收光谱仪 | 1 | 光源系统、火焰/石墨炉原子化系统、光学系统、检测系统、数据处理与控制系统 | 1、石墨炉具有塞曼扣背景功能 2、灯位≥6个，可以同时预热 3、石墨炉自动进样器位数≥60个 4、石墨炉和火焰分析切换不需要进行机械动作
9 | 紫外分光光度计 | 紫外分光光度计 | 1 | 波长范围：190~1100nm | 1.光学系统: 双光束； 2.扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min，最大扫描速度：4000nm/min； 3.噪音 0.00003Abs (500nm)； 4.基线稳定性 < 0.0002Abs/hour； 5.基线平直度 ±0.0003Abs(200-860nm)；
10 | 紫外分光光度计 | 紫外分光光度计 | 1 | 波长范围：190~1100nm | 1、波长范围：190nm－1100nm 2、波长准确度：±0.5 nm 3、波长重复性：±0.05 nm 4、杂散光：<0.05％（220nm&340nm）
11 | 全自动病原微生物检测系统 | 全自动微生物检测与计数系统 | 1 | 1. 支持沙门氏菌、李斯特菌等 2. 自动培养+定时拍照+AI判读 3. 检测周期缩短30%，符合ISO标准 | 1. 支持沙门氏菌、李斯特菌等 2. 自动培养+定时拍照+AI判读 3. 检测周期缩短30%，符合ISO标准
12 | 全自动微生物生化鉴定系统 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 1 | 1. 支持≥200种细菌鉴定 2. 鉴定准确率≥95% 3. 内置CLSI药敏判读标准，支持药敏试验 | 1. 支持≥200种细菌鉴定 2. 鉴定准确率≥95% 3. 内置CLSI药敏判读标准，支持药敏试验
13 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 进样系统、等离子体源系统、接口系统、离子光学系统、四极杆质量分析器、检测器以及数据处理与控制系统 | 1、雾化室具有制冷功能，可降温至-8℃ 2、射频发生器功率400-1500W可调 3、具有可实现质量筛选的功能的碰撞反应池 4、质量范围：2-280amu 5、灵敏度：中质量数(In):≥600Mcps/ppm ，高质量数(U):≥850Mcps/ppm
14 | 微波消解仪 | 高通量微波消解仪 | 1 | 批次处理量≥40位，消解罐容积≥55mL，全罐测温、控压，可自动识别转子类型、消解罐数量，并自动匹配微波能量输出 | 1、批处理量要求：每批次可同时处理样品量≥41个，消解管内管体积≥56mL。 2、消解管最高耐压≥130bar（1860psi），最高耐温≥310℃ 3、主机实时显示41套消解罐每个罐的温度数据与温度曲线 。
15 | 凝胶净化色谱仪 | 凝胶净化色谱仪 | 1 | 模块化结构设计，全自动化完成样品进样、分离净化、目标组分收集等系列操作、数据采集，数据保存和管理等操作。包含输液泵、可调波长紫外检测器、凝胶净化柱、液体管理系统、自动液体进样和收集器、≥10位定量浓缩系统及工作站 | 1.模块化结构设计，全自动化完成样品进样、分离净化、目标组分收集等系列操作；2.数据采集，数据保存和管理等操作。3.包含输液泵、可调波长紫外检测器、凝胶净化柱、液体管理系统、自动液体进样和收集器、≥10位定量浓缩系统及工作站
16 | 电位滴定仪 | 全自动电位滴定仪-2 | 1 | 滴定管驱动器：2个，滴定管规格10、25mL，滴定管防扩散组件，自动进样器：≥16位，包含非水pH复合电极、氧化还原复合电极、pH复合电极 | 1.滴定管驱动器：2个；2.滴定管规格10、25mL，滴定管防扩散组件，3.自动进样器：≥16位，包含非水pH复合电极、氧化还原复合电极、pH复合电极。
17 | 氮吹仪 | 氮吹仪 | 2 | 氮吹浓缩20ml样品时样品位数不低于40位，氮吹针可设置液面追随功能，同时可自动/手动调整氮吹针高度，预留终点定容接口，可实现终点定容功能 | 1、采用涡旋剪切气流斜向吹扫样品使浓缩快速、有效。气流由管壁方向螺旋作用于样品 2、最大可同时处理样品数量不低于48个，其中50 mL样品管不低于24个 3、样品管体积：适用的样品管体积范围1.5-60 mL 4、配套氮气发生器100L/min流量
18 | 氨基酸分析仪 | 氨基酸分析仪 | 1 | 包含输液泵、进样器、输液泵、柱温单元、衍生单元、检测系统、软件与辅助模块 | 1、功能：一次进样可分析≥20种氨基酸 2、检出限：全部20种水解氨基酸≤3pmol，其中天冬氨酸≤2pmol，组氨酸≤1pmol 3、分离度：水解氨基酸（≥20种），平均分离度≥98%，其中苏/丝≥95%，甘/丙≥90% 4、控制软件：符合GLP规范
19 | 恒温恒湿培养箱 | 智能恒温恒湿培养箱 | 3 | 1. 温度范围：0~60℃（±0.5℃） 2. 湿度范围：30~95%RH（±3%RH），带湿度传感器校准口 | 1. 温度范围：0~60℃（±0.5℃） 2. 湿度范围：30~95%RH（±3%RH），带湿度传感器校准口
20 | 高压灭菌器 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1 | 1. 最高温度：135℃，最高压力：0.22MPa； 2. 具备F0值实时监测、自动干燥、安全联锁 | 1 容积：65L 2 材质：06Cr19Ni10不锈钢，主体保温：10mm粘胶纤维 3 设计压力：0.34MPa 4 设计温度：147℃ 5.测试接口：标准Rc1、G1/2A验证口，可特制其它尺寸测试接口
21 | 电热干燥箱 | 数显电热鼓风干燥箱 | 2 | 1. 温度范围：室温+10~300℃（±1℃） 2. 不锈钢内胆，带超温保护 | 1.排气速度(HIGH·LOW)：30L/min¦20 L/min，两档可调 2.到达真空度：10hPa 3.马达：输出90W 4.吸气口·排气口口径：外径10mm（接口方向可任意改变）
22 | 拉曼光谱仪 | 拉曼光谱仪 | 1 | 包括激发系统、样品系统、信号收集、分光与检测系统、控制与数据处理 | 便携式多功能拉曼光谱综合分析仪，包括拉曼光谱、分光光度、胶体金、农残专用检测、核辐射等多个检测模块。
23 | 全自动微生物平板螺旋加样系统 | 全自动螺旋加样仪 | 1 | 1. 加样范围：50–1000 μL 2. 支持倾注/表面接种 3. 自动计算CFU/mL，符合ISO 4833-2 | 1. 加样范围：50–1000 μL 2. 支持倾注/表面接种 3. 自动计算CFU/mL，符合ISO 4833-2
24 | 食品安全便携式检测箱 | 多功能食品安全快检箱 | 2 | 1. 支持10项常见指标 2. 含便携式主机、试剂、耗材 3. 重量≤8kg，续航≥6h | 1. 支持10项常见指标 2. 含便携式主机、试剂、耗材 3. 重量≤8kg，续航≥6h
25 | 有机碳测定仪 | 有机碳测定仪 | 1 | 宽范围全量程分析，NDIR检测器，过硫酸盐+UV照射+加热的组合，无需对试剂容器吹扫 | 1.可实现同一浓度不同体积绘制标准曲线，以0.1mg/L的标准样品为基准液，测量0.2mL、0.3mL、0.4mL、0.5mL和0.6mL基准液得出标准曲线，要求相关线性系数大于0.999，标准曲线建立为一次测量结果为基础，不得修改删除数据。 2.氧化方式为；双波长（254nm和185nm）紫外和过硫酸盐双重氧化。 3.测量范围：TOC：2ppb―10000 mg/L ，重现性：TOC 优于2%。4.具有Vita技术可以补偿气流流速引起的变化。气体流速数字化控制, 带有气体流量自动补偿校正系统，采用免维护的电子干燥装置。5.支持一个分析方法同时链接3个标准曲线，可满足低中高样品的同步测定。具有智能化SCS 实时自动监控系统，快速排查故障，实现无人值守自动分析。
26 | 自动化革兰氏染色系统 | 全自动革兰氏染色机 | 1 | 1. 通量：1–20片/批 2. 染色时间≤5分钟 3. 内置废液回收，支持多种染色方案 | 1. 通量：1–20片/批 2. 染色时间≤5分钟 3. 内置废液回收，支持多种染色方案
27 | 散射式浑浊度仪 | 散射式浑浊度仪 | 1 | 测量范围：（超量程可稀释） 0～4000 NTU，（浊度_L：0～100 NTU、浊度_M：100～400 NTU、浊度_H：400～4000 NTU） | 1.光学系统: 双光束； 2.扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min，最大扫描速度：4000nm/min； 3.噪音 0.00003Abs (500nm)； 4.基线稳定性 < 0.0002Abs/hour； 5.基线平直度 ±0.0003Abs(200-860nm)；
28 | 脂肪酸分析仪 | 脂肪酸分析仪 | 1 | 包含快速前处理模块、分离模块、检测模块、控制与数据处理模块 | 包含快速前处理模块、分离模块、检测模块、控制与数据处理模块
29 | 农药残留检测仪 | 便携式全自动农药残留检测仪 | 1 | 1、可用于粮食、水果、蔬菜等有机磷类及氨基甲酸脂类农药残留的快速检测,符合国家标准GB/T 5009.199-2003的要求，具有胶体金检测功能（农残单项检测）； 2、仪器具备恒温控制系统，反应池恒温37℃±1℃，保证检测结果的准确性，试剂定量，检测过程和使用完毕可实现自动清洗； 3、≥36个检测通道；试剂针不直接接触样本液，无需反复清洗，无交叉污染隐患，检测过程不产生任何废液 | 1、可用于粮食、水果、蔬菜等有机磷类及氨基甲酸脂类农药残留的快速检测,符合国家标准GB/T 5009.199-2003的要求，具有胶体金检测功能（农残单项检测）； 2、仪器具备恒温控制系统，反应池恒温37℃±1℃，保证检测结果的准确性，试剂定量，检测过程和使用完毕可实现自动清洗； 3、≥36个检测通道；试剂针不直接接触样本液，无需反复清洗，无交叉污染隐患，检测过程不产生任何废液。
30 | 抗生素残留检测仪 | 量子点微球荧光抗生素快速测定仪 | 1 | 1、利用量子点微球荧光技术可样品中抗生素残留的现场定量、半定量检测； 2、荧光强度提高，检测灵敏度高；与抗体化学键偶联，抗背景干扰强；不容易光漂白，产品稳定性好； | 1.检出限（LOD）：抗生素通用≤0.01–0.5 μg/kg，确证级可达0.001 μg/kg； 2.定量限（LOQ）：≤0.1 μg/kg； 3.测量精度：变异系数 (CV) 通常≤3%。
31 | 冰柜 | 冰柜 | 1 | 温度设定范围：-20℃~-10℃ | 1、温度设定范围-10℃至-25℃ 2、容积≥225L
32 | 冰箱 | 冰箱 | 5 | 冷藏室2~10℃，冷冻室最低-20℃ | 1、容积：≥300L 2、温控范围：冷藏2至8℃；冷冻-10至-26℃
33 | 离心机 | 离心机 | 3 | 转速200~15000rpm | 1.转速大于等于15800rpm,最大离心力：22000xg，具有用户管理级别,程序预存,瞬时离心,预约制冷,具备四种ECO时长（2-8小时），在通电且门盖关闭状态下，离心机能够保持设定温度的时长 2.用户锁功能,USB数据管理功能,运行记录和日志。
34 | 电子天平 | 万分之一天平 | 3 | 精度0.0001g | 1、量程：220g 2、精度：0.1mg（0.0001g） 3、内校功能
35 | 电子天平 | 万分之一天平 | 2 | 精度0.0001g | 1、量程：220g 2、精度：0.1mg（0.0001g） 3、内校功能，RS232接口
36 | 毒理生化工作站 | 超声波清洗器 | 3 | 22.5L。三频数字控制，可定时 | 1.容量：22.5L，内槽尺寸：500*300*150mm 2.超声波功率：0-480W可调（20档可调） 3.温度设置：RT-80度 4.时间设置：0-99小时 5.超声波频率：40/80/100/160KHz
37 | 超声波提取器 | 超声波提取器 | 2 | 不锈钢内槽，可定时可实时显示温度，室温~80℃ | 1.采用最新的超声电源控制技术，它激式超声电路，可实现连续不间断超声，自动追踪频率及自动谐振点和功率控制，无需频繁手动调节设置，占空比可实现0.1-99.9%调节。 2.*高变幅比换能器，振动幅度大，可实现大尺寸变幅杆的超声能量传递。 3.超声频率20-25kHz，频率自动追踪，自适应，保证在最佳共振点工作。 4.超声功率20-1000w，功率可调。
38 | 匀浆机 | 匀浆机 | 1 | 样品处理量 (H2O): 0.5–100 ml，速度范围: 8,000 – 30,000 rpm，最大处理粘度: 5000mPas。配分散刀具、专用支架 | 1.样品处理量 (H2O): 0.5–100 ml；2.速度范围: 8,000 – 30,000 rpm；3.最大处理粘度: 5000mPas。4.配分散刀具、专用支架
39 | 恒温水浴锅 | 恒温水浴锅 | 1 | 温度范围：0~100℃；控温精度：±0.1℃：容量不小于6L | 速度范围：20 ~200 rpm (往复式)；振荡范围0 ~26 mm
40 | 摇床 | 恒温振荡摇床 | 1 | 1. 振荡频率：30–300 rpm（±1 rpm） 2. 温度范围：室温+5~60℃（±0.5℃） 3. 承载量≥50kg，双层夹具 | 1.转速范围：50~300rpm 2.定时范围：1 min~99h59min 3.数码显示：时间转速显示 4.回转半径：10mm
41 | 均质器 | 拍击式均质器 | 3 | 1. 拍击速度：3–12次/秒可调 2. 无菌均质袋兼容，全封闭防污染 | 1.有效容积：50~400mL（可选配微型拍击板3~400mL） 2.拍击板间隙可调节，使处理不同量样品更加准确，拍击板距离调节范围：0~15mm 3.运行时间范围：10s、30s、60s、90s、120s、180s、600s或连续运行、八档可调 4.可变速度：6~9次/秒（ 可订做3~12次/秒）
42 | 超低温冰箱 | 超低温冰箱 | 1 | 1. 温度：-86℃（±3℃） 2. 双压缩机，断电保温≥12h 3. 具备温度记录与报警 | 1、温度设定范围：-40℃至-86℃ 2、容积≥670L 3、温度稳定性：≤3℃ 4、双压缩机，双独立制冷系统，断电保温≥12h
43 | 抗生素残留检测仪 | 多通道食品安全分析仪 | 1 | 可实现畜禽、水产等样本中抗生素残留检测检测通道：≥6通道，具备打印功能和数据上传功能，重复性:CV≤1% | 可实现畜禽、水产等样本中抗生素残留检测检测通道：≥6通道，具备打印功能和数据上传功能，重复性:CV≤1%。
44 | 旋转蒸发仪 | 旋转蒸发仪 | 2 | 旋转速度：20~180rpm;水浴温度范围：20~180℃ | 1.主机具有显示屏设计，可实时数字显示设定转速 2.回转速度：10~310rpm，蒸发能力：23mL/min(水的蒸发量)，极限真空度：399.9Pa（3mmHg） 3.转速设定?显示：旋钮设定?数字显示 4.升降功能：手动平衡式，升降行程180mm，无级调节 5.试料瓶安装方向：左右均可
45 | 组织匀浆器 | 高通量电动组织匀浆器 | 1 | 1. 转速：5,000–30,000 rpm 2. 配套多种规格匀浆头（5–50mL） 3. 不锈钢探头，可高温灭菌 | 1. 转速：5,000–30,000 rpm 2. 配套多种规格匀浆头（5–50mL） 3. 不锈钢探头，可高温灭菌
46 | 车载冷藏箱 | 车载医用冷藏箱 | 2 | 1. 温度范围：2–8℃（压缩机制冷） 2. 续航：车载+电池≥24h 3. 带温度记录与报警 | 1. 温度范围：2–8℃（压缩机制冷） 2. 续航：车载+电池≥24h 3. 带温度记录与报警
合计 | 69台（套）
报价单位（公章）：
报价时间：
报价有效期：